[image: image2.png]ERER

TEERAE




[image: image2.png]                                                                      

[image: image3.png]ERER

TEERAE





[image: image1.jpg]BSN9S00

F1 F2 F3 ()

© o (g [Bor | [xama] [DAC

WO (5| [oone] (22 [m

I

dp- | [wee| |25

AdB





概述： BSN900超声波探伤仪内置焊缝、铸锻件等探伤工艺，调出即可探伤。能够快速便捷、无损伤、精确地进行
       工件内部多种缺陷（裂纹、夹杂、气孔等）的检测、定位、评估和诊断。广泛应用于汽车、钢结构、压力
       容器、电力、石化、压力管道、冶金、军工航天、铁路交通、机械、高校等领域.

  特点：

■ *内置铸锻件、焊缝等探伤工艺，调出即可探伤

■ *可从北极星辰网站下载多种探伤方案至探伤仪主机

■ *虽功能强大，但操作简单

■  高速USB与计算机通讯

■  自动生成探伤报告

■ *27种测量结果：真正高端探伤仪的象征

	探伤功能


●*内置焊缝、铸锻件等探伤工艺曲线，调出即可探伤，无需调试
●*内置2-8mm薄板探伤曲线，让初学者也能轻松应对薄板探伤

●*内置5-200mm中厚板探伤曲线，让中厚板探伤更容易

●*27种探伤结果自动显示，使探伤更加智能化，原来只有高级探伤人员才能进行的探伤工作，现在初学者

也可以轻松应对
●*通道上传与下载功能：通道文件可由探伤仪主机下载保存至计算机，也可从计算机上传至探伤仪，实现了探伤工艺曲线的自由拷贝，方便探伤方案的传递。 

●*利用上位机通讯软件上的虚拟键盘，可以用计算机操控探伤仪主机
●*配备双孔校准法，只要有两个不同深度的孔，就能校准斜探头，解决了探伤非碳钢材料时探伤仪的校准，对碳钢的探伤省去CSK-IA校准也更精准、更方便。
●*拷屏功能：探伤仪彩色屏幕可以直接拷贝至计算机，生成图片格式, 方便更丰富探伤报告插图
●*探伤功能自由开关管理：进入探伤功能管理后台，可自行打开或卸载探伤功能，无需电脑和优盘
●*自动增益：自动将波形调至屏高的10-90%
●*半跨距：清晰分辨回波次数，让探伤更容易
●*可网站下载多种探伤方案至探伤仪主机
●*电压0-500V无级调节
●DAC：曲线自动生成并可以分段制作，取样点不受限制，并可进行修正与补偿，满足任意标准；
随增益改变自由浮动

●AVG：铸锻件探伤工具，自动计算缺陷φ值

●曲线包络和波峰记忆：实时检索并记录缺陷最高波

●曲面修正：曲面工件探伤，修正曲率换算

●自动校准：自动测试“探头零点”、“K值”、“前沿”及“材料声速”； 

●自动显示缺陷回波位置（深度d、水平p、距离s、波幅、当量dB、孔径φ值）； 

●自由切换三种标尺（深度d、水平p、距离s）

●自动增益：自动将波形调至屏高的80% 

●B扫描：清晰显示纵截面图

●TCG：更适合较厚铸铁等晶粒粗大材料的探伤

●曲线包络和波峰记忆：实时检索并记录缺陷最高波

●曲面修正：曲面工件探伤，修正曲率换算
	内置多种探伤标准


●JB/T 11345

●NB/T 47013，也可根据用户需求置入标准
	缺陷定位、定量、定性分析


●缺陷定位：实时显示深度D、水平值P、声程值S

●缺陷定量：实时显示SL、EL、GL、RL定量值

实时显示孔状缺陷Φ值

●缺陷定性：通过波形，人工经验判断
	超声收发与能量放大


●发射能量：低、中、高

●输出阻尼：50、75、150、500

●频带范围：0.2～20MHz

  包括0.2-1 MHz，0.5-5 MHz ，2-20 MHz三个频带

●检波方式：正半波、负半波、全波、射频

●收发模式：单晶、双晶、穿透

●硬采样频率为150MHZ，波形高度保真

●重复发射频率：100-1000HZ

●闸门信号：单闸门、双闸门，峰值或边缘读数

●增益调节：手动调节110dB（0.1dB、0.5dB、1dB、2dB、6dB、12dB步进）或自动调节。

	声光报警


●闸门报警：进波报警、失波报警

●DAC报警：自由设置SL、EL、GL、RL报警

●报警形式：声音报警、发光二极管（光）报警

	数据存储


●1500个探伤通道：存储校准参数及探伤标准，需要时可自由调出，无需携带试块 

●可存30000个A扫波形
	显示屏


●高清晰TFT彩色液晶显示屏

●LED背光、高亮度、强光下清晰显示

●5.7英寸（122.0×92.0）大屏幕，无视角

●刷新频率高于100HZ，无拖影，高速探伤不漏检

	控制接口


RS232-USB接口：与计算机通讯

SD卡插槽 （最多支持64G的SD卡）
	其它


● 时钟记录：实时记录探伤日期、时间，并存储

●*文件名称组成：英文、数字及特殊符号
●*硬件双通道，支持两人同时使用，且分别工作

● 支持在线升级探伤仪主机功能

●*双电双充，提高工作效率

	技术参数

	扫描范围：
	零界面入射～14000mm钢纵波

	工作频率：
	0.2MHz～20MHz

	垂直线性误差
	≤2.5%

	水平线性误差
	≤0.1%

	灵敏度余量
	＞62dB（深200mmΦ2平底孔）

	分辨力
	＞42dB（5N14）

	动态范围
	≥32dB

	噪声电平：
	＜8%

	硬采样频率
	200MHz(硬采样频率)

	重复发射频率
	100~1000HZ

	声速范围
	100～20000（m/s）

	工作方式
	单晶探伤、双晶探伤、穿透探伤

	数字抑制
	（0～80）%，不影响线性与增益

	工作时间
	7小时（锂电池）

	环境温度
	（-20～70）℃（参考值）

	相对湿度
	（20～95）% RH

	外型尺寸
	230×150×45（mm）


	标准配置
	
	选配件

	主机1台

直探头1个

斜探头1个

探头线2条

电源适配器1个

锂电池2组

座充充电器1只

32G的SD存储卡1张

读卡器1只

说明书1本

合格证、保修卡、装箱卡1份
培训录像（赠送网校培训课程）
仪器包、挂带、腰带
	
	仪器包、挂带、腰带

通讯软件光盘、通讯电缆


BSN900


全功能数字超声探伤仪








北京北极星辰科技有限公司                                                                产品热线：010-62410402

[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


